参数引流监护系统开发及应用

- 项目名称

参数引流监护系统开发及应用

二、申报单位、提名单位及提名意见

申报单位：西安汇智医疗集团有限公司

提名单位：陕西省药品监督管理局

提名意见：陕西省科学技术进步奖二等奖

三、项目简介

1.项目主要技术内容

体液引流是临床护理中最常用的技术手段，常见的包括脑脊液引流、胸腔引流、腹腔引流、创面引流及膀胱内引流（即导尿）等。现有的临床手段是，在人体需要引流的部位置入引流管，末端连接引流瓶/袋，医护人员人工监护引流状态，并计量引流液容积，此技术劳动力强度大，护理信息化水平很低。

根据患者不同的引流部位，开发监护设备，不仅会增加医院的设备购进成本，由于不同设备、不同企业产品的数据接口不同，进一步加剧医疗机构内医学数据的碎片化现象。国外一套胸腔引流监护设备价格在3-5万元左右（比如美国的Thorag-uard）、配套引流管路单价2000多元，无论是设备还是配套耗材，价格昂贵。我国床位数巨大，引流患者多，监护设备及引流管路价格高，会大大降低产品应用的普惠性。因此，将现有临床各种引流需求集成到一个监护设备中，并且满足床旁监护设备小型化、高医学性价比等要求，是研发的难点问题。根据目前引流患者动态监护中存在的痛点和难点问题，我公司率先提出引流平台化管理技术方案，研发完成了多参数引流监护系统。系统兼容各种引流导管，涵盖脑室引流、胸腔引流、腹腔引流、膀胱引流（导尿）、产后宫腔引流及创面引流等监护，具有体积小、一机多用、医学性价比高、引流状态监护自动化、数据平台化等优点。经过陕西省医疗器械质量监督检验院检测，各项性能指标均达到设计要求，并取得了医疗器械注册证。本项目的临床应用，实现了患者引流量、体温、引流腔体内压力等多项生理参数的动态监测。同时，对于引流管路堵塞、生理参数异常等实现动态警示，监护数据实时远程传输至护士站的监护终端，为早发现、早干预提供客观数据支持，提高了引流监护的安全性和有效性，具有很好的临床价值。而且，改变了人工采集引流量、体温、腹内压等生理参数及引流状态人工监护的现状，大大降低了护士及陪护人员的工作负荷及精神压力，提高医院信息化、护理智能化水平，具有很好的社会价值。

2.授权专利情况

本项目已申请发明专利10项（已授权发明专利1项），授权实用新型专利8项。

3.技术指标

（1）引流量测量：①测量范围（0-5000ml）；②测量精度（1ml）；③最大允许误差（引流量≤100ml、最大允许误差±5ml，引流量＞100ml、最大允许误差±5%）。

（2）腔体内压强测量：①测量范围（-40cmH2O～50cmH2O）；②测量精度（1cmH2O）；

③最大允许误差（±3cmH2O）。

（3）连续式体温测量：①测量范围（不窄于35℃～45℃）；②测量精度（0.1℃）；③最大允许误差（35℃～40℃，误差±0.2℃；41℃～45℃，误差±0.3℃）。

（4）引流模式选择：可以在持续引流模式与间歇引流模式之间选择切换。

（5）人工智能辅助引流控制：①定时引流方式，医护人员在系统设定引流间隔时间（在2-4小时之间设置，比如每2小时开放引流一次），当到达设定的间隔时间时，设置在引流管路外周的截止阀自动打开，1min后截止阀自动夹逼引流管路，引流通路恢复关闭状态。主要适用于胸腔引流、腹腔引流及膀胱功能恢复训练等；②定时定量引流方式，根据设定的间隔时长和引流液量进行引流控制，达到设定的间隔时长引流管路截止阀应自动打开，引流液量在达到设定值时引流管路截止阀应自动恢复关闭状态。主要适用于脑室引流（比如每2小时开放引流一次，每次20ml）；③定压引流方式，根据达到设定的开放引流压强值，管路截止阀应自动打开，1min后引流管路截止阀应自动恢复关闭状态。主要适用于膀胱内引流（仿生导尿）、宫腔负压引流（产后止血并促进宫腔复旧）等。

（6）警示或提示：①引流监护过程中，生理参数异常状态或引流状态异常时，能主动警示或提示，并远程发送到监护终端；②警示或提示内容包括尿量异常、体温异常、引流部位压力异常以及引流管路堵塞等。

（7）远程通讯：在正常工作状态下，动态监测数据可以无线远程发送到护士工作站监护终端，可视直线传输距离不低于30米。

4.经济指标

本项目产品达产后，年产多参数引流监护系统9000套，销售单价2200元，尿流监测导尿管12万套，销售单价78元；胸腔引流装置6万套，销售单价290元；脑室引流装置3万套，销售单价880元；宫腔引流管2万套，销售单价160元。达产后，合计年营业收入7616万元，利润1904万元，上缴税收609万元。

5.应用推广及效益情况

本项目产品应用科室包括且不限于ICU、泌尿科、烧伤科、神经外科及产科。

2021年2月，该公司取得了多参数引流监护系统医疗器械注册证。产品能满足多种不同部位的引流需求，其中，A型产品用于膀胱内引流和胸腔/腹腔引流，B型产品用于宫腔引流和创面引流，C型产品能同时满足A型和B型所有引流监护功能。

2021年11月，与本项目A型配套的专用耗材“尿流监测导尿管”取得医疗器械注册证，主要应用于膀胱内引流尿液，并动态监测分时尿量、日尿量、核心体温、腹内压及膀胱功能恢复训练等。2022年3月，以北京医院（国家老年医学中心、国家尿控中心）为学术龙头、以中华医学会泌尿外科学分会青年委员会副主任委员、中国医师学会神经调控委员会委员及泌尿脏器功能调控学组副组长张耀光主任为临床顾问，开展在国内医疗机构的临床学术工作。2022年12月3日，在北京医院主办的“国家老年医学中心尿控盆底疾病诊治中心第二届学术会议”上，本项目作为尿控临床新技术进行推广交流，收到全国与会专家的广泛好评。目前，本项目的尿流监测已在解放军301医院、西京医院、唐都医院、齐鲁医院、高新医院、潍坊市人民医院、金华市人民医院等十多家知名医院临床使用。由于本项目产品上市销售时间较短，作为国内独家的新产品，医院试用、临床审评及招标采购等流程复杂、进院周期长，且疫情期间严重影响了产品的正常推广工作，本项目在膀胱内引流的监护仪及配套耗材累计完成销售额186.25万元。用于脑室引流、胸腔/腹腔引流、产后宫腔引流及创面引流的一次性使用负压引流管于2024年4月刚刚取得医疗器械注册证，市场刚进入推广阶段，还没有体现出销售收益。

四、客观评价

1.与国内外相关技术的比较

目前在体液引流领域，目前只有膀胱引流（导尿）、胸腔引流出现了电子化监护设备，但这些产品均对尿量、尿流率、胸腔积液/脓液进行测量，监护功能单一，价格昂贵，不能满足更多的临床需求。

该公司立项研发的多参数引流监护系统多项创新技术的应用，既满足了临床引流监护的多样性需求，一个产品集成了膀胱引流（导尿）、脑室引流、胸腔引流、腹腔引流、产后宫腔引流及创面引流的动态监护功能，监护数据丰富。这一项目的上市应用，改变了引流护理领域高度依赖医护人员人工计量和监护的状态，提高监护效能和信息化水平，是传统护理向数字、智能化转型的代表性产品，具有很好的临床价值。同时，本项目集成化程度高，且销售价格不到现有单功能产品的10%，大大降低了医院购买多种监护产品的成本，具有很高的医学性价比和社会价值。

2021年7月，以本项目为核心内容的“汇智云智能监护系统”被国家工信部认定为“新型信息化消费示范项目”

2.产品性能验证情况

多参数引流监护系统于2019年12月至2020年5月在陕西省医疗器械质量监督检验院进行检测，检测结果显示产品符合产品技术要求的要求。同时、产品进行了注册申报，于2021年2月10日取得第二类医疗器械注册证。与本项目配套的用于膀胱引流的耗材—尿流监测导尿管，增加测温测压功能，2020年6月至同年7月在陕西省医疗器械质量监督检验院进行检测，检测结果显示产品符合产品技术要求的要求，于2021年11月9日取得第二类医疗器械注册证。

用于脑室引流、胸腔引流、腹腔引流及宫腔引流等领域的配套耗材—一次性负压引流管路，于2024年4月取得医疗器械注册证。

3.产品技术获得政府支持情况

本项目关键技术之一—“智能尿流监护仪关键技术研究”，获得陕西省重点研发计划支持，并于2021年4月验收，验收意见为：项目组完成合同书规定的主要研究内容，达到预期目标。项目专家委员会一致同意该项目通过验收。验收结论为：验收通过。

以本项目为核心内容的“互联互通的智能化医疗监护平台”获得陕西省技术创新引导专项（基金）支持。

五、应用情况

该项目产品为医疗器械，根据国家相关规定，需通过持有《医疗器械经营许可证》的经销商配送到当地医疗单位，故公司采用在各省市委托当地经销商销售的营销模式。其中，用于膀胱引流（尿流监护）的A型产品已经在陕西、湖北、北京、上海、山东、浙江、江西、湖南医院已经开始临床使用，应用科室包括ICU、泌尿外科、心外科、神经外科等。

用于脑室引流、胸腔引流、腹腔引流及宫腔引流等领域的配套耗材—一次性使用负压引流管，于2024年4月刚取得医疗器械注册证。市场刚处于启动阶段，由于医疗器械产品进院流程复杂、招标采购周期长，目前以上序列产品还没有正式进入临床使用。

目前已经应用的单位如下表：

主要应用单位情况表

| 序号 | 单位名称 | 应用的技术 | 应用对象 及规模 | 应用起止时间 | 单位联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兰州智联医药有限公司 | 多参数引流监护系统、尿流监测导尿管 | 仪器100台、耗材1600套 | 2021年6月1日-2021年12月31日 | 包轩18093854913 |
| 2 | 重庆市乐赛安科技有限公司 | 多参数引流监护系统、尿流监测导尿管 | 仪器600台、耗材6000套 | 2021年8月13日-2022年6月30日 | 蒲彦云18991884448 |
| 3 | 杭州天诚生物技术开发有限公司 | 多参数引流监护系统、尿流监测导尿管 | 仪器2台、耗材20套 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 陈六芳17079675226 |
| 4 | 合肥市强生医药有限公司 | 多参数引流监护系统、尿流监测导尿管 | 仪器105台、耗材350套 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 林玉杰17755658387 |
| 5 | 陕西海王银河医疗科技有限公司 | 多参数引流监护系统 | 80台 | 2022年6月6日-2022年12月31日 | 张铎18966828612 |
| 6 | 苏州汇智汇美贸易有限公司 | 多参数引流监护系统、尿流监测导尿管 | 仪器258台、耗材160套 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 王莉雅18013776903 |
| 7 | 西安汇智云医疗科技有限公司 | 多参数引流监护系统、尿流监测导尿管 | 仪器10台、耗材80套 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 苏海蓉18709290974 |
| 8 | 上海春安医疗器械贸易商行 | 多参数引流监护系统、尿流监测导尿管 | 仪器300台、耗材5000套 | 2023年7月28日-2024年12月31日 | 杨竹君13301602986 |
| 9 | 武汉众信康医疗器械有限责任公司 | 多参数引流监护系统、尿流监测导尿管 | 仪器30台、耗材100套 | 2023年1月1日-2023年12月31日 | 万念君18507119761 |

体外引流是医疗机构最为常用的护理技术，使用科室面广、适用患者群体大，是医疗机构的刚需需求，特别是手术病人，术后进行留置导尿管或其他部位体液引流是常规护理技术。据 Wind 、开源证券研究所数据，2015 年中国住院病人手术人次达 4302.5 万人次，2021 年增长至 7573.8 万人次，2015-2021 年复合增长率达 9.9%，2021年增长至 7573.8 万人次。可见该项目的应用群体数量巨大，市场总规模在100亿元左右。公司已经在北京、上海设立营销中心，在各省市招聘有省区经理、学术经理等，加大学术教育力度，不断提高市场的占有率，未来三年计划该项目推广应用的三级医疗机构数量达到300家以上。

六、主要知识产权和标准规范等目录

| 序号 | 知识产权类 别 | 知识产权 具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明专利 | 一种尿流监测控制装置及其配套管路组成的系统 | 中国 | ZL201310463705.2 | 2016/8/17 | 第2190101号 | 西安汇智医疗集团有限公司 | 阮雪红，李社军 |
| 2 | 实用新型专利 | 一种智能脑脊液引流控制与识别警示系统 | 中国 | ZL201721298534.2 | 2018/9/18 | 第7862048号 | 西安汇智医疗集团有限公司 | 阮雪红，陈旭良 |
| 3 | 实用新型专利 | 一种智能胸/腹腔引流控制与监视系统 | 中国 | ZL201721499705.8 | 2018/10/16 | 第7963099号 | 西安汇智医疗集团有限公司 | 阮雪红，陈旭良 |
| 4 | 实用新型专利 | 一种用于测温测压及测尿量的引流管路 | 中国 | ZL201821430191.5 | 2019/6/25 | 第9013951号 | 西安汇智医疗集团有限公司 | 阮雪红，陈旭良 |
| 5 | 实用新型专利 | 一种用于腔体测压的医用引流耗材 | 中国 | ZL202120271451.4 | 2021/12/14 | 第15121446号 | 西安汇智医疗集团有限公司 | 阮雪红，阮东耀，张丹，崔伟伟 |
| 6 | 实用新型专利 | 一种能精准测压和间歇控制引流的脑脊液引流管路 | 中国 | ZL202122583931.7 | 2022/4/8 | 第16231981号 | 西安汇智医疗集团有限公司 | 赵丽，阮雪红，陈旭良，张丹，阮东耀，崔伟伟 |
| 7 | 实用新型专利 | 一种脑脊液外引流术的控制与监视装置 | 中国 | ZL202120486047.9 | 2021/12/14 | 第15167887号 | 西安汇智医疗集团有限公司 | 阮雪红，阮东耀，崔伟伟，张丹 |
| 8 | 实用新型专利 | 一种用于促进产后子宫康复的医疗装置 | 中国 | ZL202320297396.5 | 2023/6/16 | 第19171430号 | 西安汇智医疗集团有限公司 | 阮雪红，陈旭良，崔伟伟，张丹，阮东耀 |
| 9 | 软著 | 多参数引流监护系统V1.0.2 | 中国 | 2023SR0689328 | 2023/6/19 | 软著登字第11276499号 | 西安汇智医疗集团有限公司 | 史鹏，代莎 |
| 10 | 实用新型专利 | 一种引流管路堵塞状态监测系统 | 中国 | ZL202321627316.4 | 2023/12/15 | 第20170742号 | 西安汇智医疗集团有限公司 | 阮雪红，陈旭良，崔伟伟，张丹，阮东耀 |

七、主要完成人情况

| 姓名 | 排名 | 行政职务 | 技术职称 | 工作单位 | 完成单位 | 对本项目贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈旭良 | 1 | 董事长 | 无 | 西安汇智医疗集团有限公司 | 西安汇智医疗集团有限公司 | ①项目的总体规划及方案设计主要负责人，制定项目总体研究方案和实施计划，主持项目的总体研究工作，对创新点一、二、三做出重大贡献。②是实用新型专利“一种智能脑脊液引流控制与识别警示系统”、“一种智能胸/腹腔引流控制与监视系统”、“一种用于测温测压及测尿量的引流管路”的第二完成人，“一种能精准测压和间歇控制引流的脑脊液引流管路”第三完成人、“一种用于促进产后子宫康复的医疗装置”、“一种引流管路堵塞状态监测系统”第二完成人。 |
| 阮雪红 | 2 | 总经理 | 无 | 西安汇智医疗集团有限公司 | 西安汇智医疗集团有限公司 | ①参与项目总体方案研究和实施计划的制定，项目的科研及实施过程中，进行组织、协调及关键技术的决策;对项目创新点做出重大贡献。②发明专利“一种尿流监测控制装置及其配套管路组成的系统”、实用新型专利“一种智能脑脊液引流控制与识别警示系统”、“一种智能胸/腹腔引流控制与监视系统”、“一种用于测温测压及测尿量的引流管路”、“一种用于促进产后子宫康复的医疗装置”、一种引流管路堵塞状态监测系统等的第一完成人，“一种能精准测压和间歇控制引流的脑脊液引流管路”第二完成人。 |
| 史 鹏 | 3 | 软件工程师 | 助理工程师 | 西安汇智医疗集团有限公司 | 西安汇智医疗集团有限公司 | ①负责监护设备技术难点和创新点进行技术攻关、实施方案的研究、拟定工作，同时根据试验情况及时调整方案，保证设备达到最佳性能。对项目创新点做出了重要贡献。②负责监护设备软件的设计、开发，实现了尿量监测、报警的功能，编写了项目的底层驱动软件(包括屏幕点亮、主板驱动等)﹔③完成与传感器的数据对接。④是软著“多参数引流监护系统V1.0.2”(登记号:2023SRO689328〉的主要完成人之一。 |
| 代 莎 | 4 | 硬件工程师 | 助理工程师 | 西安汇智医疗集团有限公司 | 西安汇智医疗集团有限公司 | ①负责监护设备技术难点和创新点进行技术攻关、实施方案的研究、拟定工作，同时根据试验情况及时调整方案，保证设备达到最佳性能。对项目创新点做出了重要贡献。②负责监护设备原理图设计、BOM清单及PCB设计，编写了项目的底层驱动软件（包括屏幕点亮、主板驱动等）。③完成了传感器与导尿管的组装工艺。④是软著“多参数引流监护系统V1.0.2”(登记号:2023SRO689328〉的主要完成人之一。 |
| 阮东耀 | 7 | 副总经理 | 无 | 西安汇智医疗集团有限公司 | 西安汇智医疗集团有限公司 | ①参与项目技术方案的论证、实施工作,并参与关键技术的研发工作，对项目创新点做出重大贡献。②参与脑部引流技术方案的论证、实施工作，并参与关键技术的研发工作。③参与引流管技术方案的论证、实施工作，并参与关键技术的研发工作。④是实用新型专利“一种用于腔体测压的医用引流耗材”“一种脑脊液外引流术的控制与监视装置”第二完成人，“一种能精准测压和间歇控制引流的脑脊液引流管路”种用于促进产后子宫康复的医疗装置”、一种引流管路堵塞状态监测系统第五完成人。 |
| 崔伟伟 | 6 | 质检部部长 | 无 | 西安汇智医疗集团有限公司 | 西安汇智医疗集团有限公司 | ①负责配套耗材的关键技术攻关，技术方案的论证、实施，同时根据试验情况及时改进实施方案，保证产品性能符合要求。对项目创新点做出重大贡献。②参与脑部引流技术方案制定确定。③负责引流管设计、产品性能测试。④是实用新型专利“一种用于腔体测压的医用引流耗材”第四完成人、“一种脑脊液外引流术的控制与监视装置”、“一种用于促进产后子宫康复的医疗装置”、一种引流管路堵塞状态监测系统第三完成人、“一种能精准测压和间歇控制引流的脑脊液引流管路”第六完成人。 |
| 张 丹 | 5 | 知识产权负责人 | 无 | 西安汇智医疗集团有限公司 | 西安汇智医疗集团有限公司 | ①负责产品临床分析、风险评价及医疗器械注册申报，并参与关键技术的研发工作，对项目创新点做出重大贡献。②是实用新型专利“一种用于腔体测压的医用引流耗材”第三完成人、“一种脑脊液外引流术的控制与监视装置”，“一种用于促进产后子宫康复的医疗装置”、一种引流管路堵塞状态监测系统第四完成人、“一种能精准测压和间歇控制引流的脑脊液引流管路”第四完成人。 |
| 苏小乔 | 8 | 质检部部长 | 助理工程师 | 西安汇智医疗集团有限公司 | 西安汇智医疗集团有限公司 | 参与监护设备的设计，负责监护设备的应用验证。 |

八、主要完成单位及创新推广贡献

提出项目整体研究思路，主持项目的全面研究工作，包括总体技术方案制定、技术内容分析，可行性研究、技术路线确定、技术优化、产品定型、样机试制、样机改进、样机试验、产品注册、产品的生产和推广等。

率先提出了膀胱引流（导尿）、脑室引流、胸腔引流、腹腔引流、产后宫腔引流及创面引流六位一体引流方式的创新理念，同时增加温度、压力监测。组织有关人员对项目展开了一系列科学研究，最终形成了完整的技术方案，开发了新产品，并负责项目成果的集成应用及示范推广。

提出项目整体研究思路，主持项目的全面研究工作，包括总体技术方案制定、技术内容分析，可行性研究、技术路线确定、技术优化、产品定型、样机试制、样机改进、样机试验、产品注册、产品的生产和推广等。

率先提出了膀胱引流（导尿）、脑室引流、胸腔引流、腹腔引流、产后宫腔引流及创面引流六位一体引流方式的创新理念，同时增加温度、压力监测。组织有关人员对项目展开了一系列科学研究，最终形成了完整的技术方案，开发了新产品，并负责项目成果的集成应用及示范推广。

其中，用于膀胱引流（尿流监护）的A型产品已经在陕西，湖北,北京、上海、山东、浙江、江西、湖南医院已经开始临床使用，应用科室包括ICU、泌尿外科、心外科、神经外科等，近三年累计销售额186.25万元。

九、完成人合作关系说明

该项目八位完成人均在西安汇智医疗集团有限公司工作，相互合作，协同攻关，共同承担完成了“多参数引流监护系统开发及应用”。在此过程中，项目完成人的合作关系如下：

（1）2017年10月——2018年10月：陈旭良和阮雪红合作完成了“一种智能脑脊液引流控制与识别警示系统”（专利号：ZL201721298534.2）、“一种智能胸/腹腔引流控制与监视系统”（专利号：ZL201721499705.8）、“一种用于测温测压及测尿量的引流管路”（专利号：ZL201821430191.5）技术方案、实施方案，解决了胸/腹腔引流、脑部引流、膀胱温和膀胱压测定的问题。

（2）2021年2月——2021年12月：阮雪红，阮东耀，张丹，崔伟伟合作完成了“一种用于腔体测压的医用引流耗材”（专利号：ZL202120271451.4）、“一种脑脊液外引流术的控制与监视装置”（专利号：ZL202120486047.9）的技术方案、实施方案，解决了脑部引流、引流部位压力监测的问题。

（3）2018年12月—2019年8月：代莎负责本项目监护设备多参数引流监护系统原理图设计、BOM清单及PCB设计，并与史鹏合作，共同编写了项目的底层驱动软件（包括屏幕点亮、主板驱动等），申请了软著多参数引流监护系统V1.0.2（2023SR0689328）。

（4）2019年3月—2019年8月：史鹏主要负责本项目监护设备多参数引流监护系统相关软件的设计，包括和代莎合作完成项目的底层驱动软件（包括屏幕点亮、主板驱动等）。独立完成了本项目的应用软件的开发，并申请了软著多参数引流监护系统V1.0.2（2023SR0689328）。

（5）2019年3月—2020年7月：苏小乔参与监护设备——多参数引流监护系统的设计，负责监护设备的应用验证。并将结果反馈给史鹏、代莎进一步优化产品。

（6）2021年10月—2022年4月:阮雪红、陈旭良、张丹、阮东耀、崔伟伟合作完成了“一种能精准测压和间歇控制引流的脑脊液引流管路”（专利号：ZL202122583931.7）的技术方案、实施方案，解决了脑部引流、引流部位压力监测的问题。

（7）2023年2月—2023年6月：阮雪红，陈旭良，崔伟伟，张丹，阮东耀合作完成了“一种用于促进产后子宫康复的医疗装置”（专利号：ZL202320297396.5）的技术方案、实施方案，解决了临床上遇到的宫腔引流的问题。

（8）2023年6月—2023年12月：阮雪红，陈旭良，崔伟伟，张丹，阮东耀合作完成了“一种引流管路堵塞状态监测系统”（专利号：ZL202321627316.4）的技术方案、实施方案，解决了膀留置导尿患者引流状态的监测问题。